## NOTA TÉCNICA

Proyecto: Colimador fijo – Ítem 65

Objeto: Evaluación técnica–contractual del diseño electrónico (esquemático y PCB)

Versión: 2

Fecha: 02/01/2026

### 1. Antecedentes

En el marco del contrato vigente se efectuó una revisión técnica del diseño electrónico correspondiente al colimador fijo (ítem 65).

Tras una primera revisión y la emisión de Recomendaciones Técnicas EMC (Versión 1), el contratista entregó una versión actualizada del esquemático y del PCB para evaluación.

### 2. Alcance de la revisión

La presente Nota Técnica evalúa la versión actual del diseño en función de:

- cierre eléctrico y conectividad del PCBA;

- cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Generales y del ítem 65, en lo aplicable a la tarjeta electrónica;

- consistencia técnica mínima para continuidad del desarrollo.

### 3. Verificación de conectividad

El análisis de conectividad no evidencia nets abiertas ni ruteos incompletos.
Las señales principales de control, alimentación y comunicación se encuentran eléctricamente cerradas.

### 4. Verificación contra Especificaciones Técnicas (ítem 65)

Del contraste entre el Anexo de Especificaciones Técnicas y el diseño KiCad, se concluye:

- Arquitectura general: Se evidencia la arquitectura base requerida (microcontrolador, control de láser, comunicación RS485, USB para servicio).

- RS485: No se evidencia una implementación completa de terminación y polarización configurable del bus conforme a prácticas industriales.

- Conectores M12: El ítem 65 menciona conectores M12; estos no se evidencian montados en la tarjeta. Se infiere que forman parte del conjunto chasis–arnés, lo cual debe ser documentado formalmente (pinout, protección EMC/ESD y medidas anti-error).

- Protección EMC: La protección ESD/transitorios se evidencia de forma parcial y no sistemática en todas las interfaces.

### 5. Conclusión técnica

El diseño del colimador fijo presenta una arquitectura coherente, pero mantiene brechas técnicas respecto a requisitos EMC industriales y a la documentación del conjunto tarjeta–arnés–contenedor.

### 6. Cierre

Las Recomendaciones Técnicas EMC emitidas:

- no constituyen aprobación del diseño;

- no representan validación funcional ni EMC;

- no sustituyen pruebas con hardware físico.

La implementación de las correcciones corresponde al contratista como parte del proceso normal de maduración del diseño.

La presente Nota Técnica se emite con carácter técnico–contractual para la administración del contrato.