## NOTA TÉCNICA

Proyecto: Colimador móvil – Ítem 64

Objeto: Evaluación técnica–contractual del diseño electrónico (esquemático y PCB)

Versión: 2

Fecha: 02/01/2026

### 1. Antecedentes

En el marco del contrato vigente se efectuó una revisión técnica del diseño electrónico correspondiente al colimador móvil (ítem 64).

Tras una primera revisión y la emisión de Recomendaciones Técnicas EMC (Versión 1), el contratista entregó una versión actualizada del esquemático y del PCB (archivos KiCad), así como documentación complementaria, para evaluación.

Durante el desarrollo del proyecto se han identificado definiciones técnicas pendientes relacionadas con el accionamiento del actuador lineal y la realimentación de posición, las cuales no han sido formalmente documentadas como parte del diseño electrónico ni del conjunto electromecánico.

### 2. Alcance de la revisión

La presente Nota Técnica evalúa la versión actual del esquemático y del PCB del colimador móvil en función de:

- cierre eléctrico y conectividad del diseño;

- cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Generales y de las Especificaciones Particulares del ítem 64, en lo aplicable al PCBA;

- consistencia técnica y documental mínima para permitir continuidad del desarrollo.

### 3. Verificación de conectividad

La verificación de conectividad en KiCad no evidencia nets sin ruteo ni conexiones abiertas.
Las señales de control del actuador (PUL, DIR, ENA), las entradas de encoder y fines de carrera, así como las interfaces de comunicación y alimentación, se encuentran eléctricamente cerradas a nivel de esquemático.

No obstante, el cierre eléctrico no implica cierre funcional ni cierre EMC del sistema completo.

### 4. Verificación contra Especificaciones Técnicas (ítem 64)

Del contraste directo entre las especificaciones del ítem 64 y lo evidenciado en los archivos KiCad, se concluye:

- Accionamiento del actuador lineal: El diseño electrónico únicamente genera señales lógicas de control (PUL, DIR, ENA). No se evidencia la etapa de potencia del motor a pasos ni se documenta la solución de driver adoptada. Dado que el actuador lineal no integra explícitamente un driver, esta definición es externa y debe ser formalizada.

- Realimentación de posición (encoder): Se evidencian entradas para encoder y fines de carrera, pero no se define el tipo de encoder (rotativo o lineal), su resolución, interfaz eléctrica ni su montaje mecánico. Esta información es indispensable para establecer el desplazamiento real del actuador.

- Interfaz USB y puesta en servicio: Se evidencia un conector USB Tipo-C configurado como dispositivo USB 2.0, con líneas D+ y D− conectadas al microcontrolador, lo que permite programación directa desde computadora. Se confirma la presencia de botones de RESET y BOOT para control de arranque y operación.
Se recomienda normalizar o justificar el valor de las resistencias CC del USB-C (4.7 kΩ vs. valor típico 5.1 kΩ).

- RS485: La interfaz RS485 se encuentra implementada, pero no se evidencia de forma concluyente una estrategia completa de terminación y polarización (bias) configurable conforme a prácticas industriales.

- Protección EMC: La protección ESD/transitorios en interfaces hacia el exterior y en el sensor óptico cableado se evidencia de forma parcial y requiere cierre técnico.

### 5. Conclusión técnica

La versión actual del diseño del colimador móvil presenta cierre eléctrico y arquitectura funcional básica coherente con el ítem 64. Sin embargo, se identifican definiciones técnicas sustanciales pendientes, particularmente:

- definición del driver de potencia del motor a pasos;

- definición y montaje del encoder para medición de desplazamiento;

- cierre EMC en RS485 y sensor óptico cableado.

En estas condiciones, el diseño no puede considerarse técnicamente cerrado, ni es posible completar una evaluación EMC integral del conjunto.

### 6. Cierre

Para continuar con el proyecto, se requiere que el contratista documente e implemente explícitamente:

- la solución de driver del actuador lineal y su integración EMC;

- el sistema de realimentación de posición (encoder) y su montaje mecánico;

- las correcciones EMC señaladas en las Recomendaciones Técnicas.

Las Recomendaciones Técnicas EMC emitidas:

- no constituyen aprobación del diseño;

- no representan validación funcional ni EMC;

- no sustituyen pruebas con hardware físico.

La implementación de las correcciones corresponde al contratista como parte del proceso normal de maduración del diseño.

La presente Nota Técnica se emite con carácter técnico–contractual para la administración del contrato.