RECOMENDACIONES TÉCNICAS EMC – COLIMADOR MÓVIL – VERSIÓN 2

Proyecto: Colimador móvil

Ítem contractual: 64 – Colimador móvil

Fecha: 02-ene-2026

Alcance: Revisión EMC del diseño del colimador móvil con base en la versión 1 de Recomendaciones Técnicas EMC y verificación de aplicación de dichas recomendaciones en los archivos KiCad actuales, contrastadas con las especificaciones técnicas generales y las específicas del ítem 64. Esta revisión no constituye validación funcional ni certificación normativa.

Estado: Revisión técnica consolidada para remisión a administración del contrato.

Información inicial del diseño.

El circuito del colimador móvil integra comunicación RS485, control de actuador lineal mediante motor de pasos, realimentación de posición por encoder óptico A/B y fines de carrera, y medición óptica mediante fototransistor/fotocélula conectada por cable, con conversión analógica digital de alta resolución (ADS1262). La arquitectura se basa en un ESP32-P4, transceptor RS485 SP3485, amplificador operacional OPA197 y ADC ADS1262. La alimentación nominal es de 12 VDC y se dispone de chasis metálico o elemento metálico cercano para referencia a tierra.

Consideraciones generales EMC.

El diseño debe mantener separación clara entre dominios de potencia, digital y analógico. El plano L2 debe ser un GND continuo, sin fracturas bajo señales críticas (RS485, SPI del ADC y entradas analógicas). Todas las señales que salen a conectores de campo deben incorporar mitigación frente a ESD y transitorios, conforme a las especificaciones técnicas generales. La referencia GND–chasis debe realizarse de forma controlada mediante red RC para drenaje de corrientes de modo común.

Verificación de aplicación de recomendaciones – Versión 1.

- RS485 – terminación y bias configurables: PARCIALMENTE APLICADO. Se identifica terminación de 120 Ω con jumper; no se evidencia bias configurable con valores robustos.

- Protección ESD en RS485: PARCIALMENTE APLICADO. Se observan TVS por línea, pero no TVS diferencial específico ni filtro de modo común.

- Cadena analógica (guardring, moat, filtrado): NO EVIDENCIADO DE FORMA CONCLUYENTE. No se puede confirmar implementación completa de guardring, moat y RC antialias solo con la revisión actual.

- Fototransistor por cable con protección: NO EVIDENCIADO. No se observa protección ESD de baja capacitancia ni filtrado dedicado en el conector.

- Encoder y fines de carrera: APLICADO PARCIALMENTE. Se confirma optoaislamiento; no se evidencia RC de limpieza ni pull-ups definidos post-opto.

- Planos y stitching: PARCIALMENTE APLICADO. Existen planos de masa, pero la densidad de stitching en bordes y conectores puede reforzarse.

Observaciones principales:

Alta severidad:

- Falta de bias RS485 configurable conforme a buenas prácticas para buses industriales.

- Entrada analógica del fototransistor expuesta a ESD/EMI al tratarse de sensor cableado.

- Falta de evidencia clara de aislamiento analógico efectivo (moat/guardring) en la cadena ADS1262–OPA197.

Media severidad:

- Falta de RC antialias en entradas del ADC.

- Falta de RC y pull-ups definidos en señales de encoder y fines de carrera post-opto.

- Protección RS485 mejorable (ausencia de TVS diferencial y/o CMC).

Baja severidad:

- Serigrafía y rotulación de conectores y señales incompleta.

- Puntos de prueba incompletos para diagnóstico de campo.

Recomendaciones de diseño.

RS485:
Mantener terminación conmutable (Rterm=120 Ω) mediante jumper y rotular END/MID. Implementar bias conmutable mediante jumpers con resistencias en el rango 680 Ω–1 kΩ cuando este equipo deba fijar el estado del bus; si el maestro ya provee bias, debe poder deshabilitarse. Incorporar TVS diferencial específico para RS485 (p. ej., SM712 o equivalente) junto al conector y evaluar CMC para cableado largo.

Cadena analógica y fototransistor/fotocélula por cable:

Añadir protección ESD de baja capacitancia en el conector del sensor (p. ej., diodos ESD low-C), y RC antialias (49–100 Ω + 1–4.7 nF) en la entrada usada. Definir zona analógica con AGND, punto estrella y guardring alrededor de nodos de alta impedancia en el front-end OPA197 y trazas hacia ADS1262. Si el cable tiene malla, conectarla a chasis en un solo extremo (en el ingreso al equipo).

Encoder y fines de carrera:

Se confirma presencia de encoder A/B y dos fines de carrera con optoaislamiento. Se recomienda incorporar pull-ups definidos (4.7–10 kΩ) y RC de limpieza post-opto (1–4.7 kΩ + 100–470 pF) en el lado MCU para evitar jitter por EMI, además de rotular claramente cada canal en el conector.

Alimentación y chasis:

Mantener alimentación 12 V con TVS y protección de polaridad. Implementar unión GND–chasis mediante red RC (1 MΩ // 1 nF) y opción 0 Ω para ensayos. Aumentar stitching vias en perímetro y alrededor de conectores.

Pines de prueba (test points):

El diseño debe facilitar diagnóstico en campo y control de calidad. Se recomienda incorporar, como mínimo, pads o test points accesibles para: 12 V, 3V3, GND, RS485_A, RS485_B, RS485_TX, RS485_RX, VREF/PMT (o referencia/entrada analógica usada), y un punto de GND cercano a cada conector. Estos puntos deben estar rotulados en serigrafía.

LEDs indicadores:

Aunque no es un requisito explícito del anexo, se recomienda formalizar indicadores para operación y soporte: POWER (3V3 estable), COM (actividad RS485 TX/RX o estado de enlace), STATUS (modo/alarma) y opcional SENSOR (detección de señal óptica o umbral). Deben estar rotulados y su función documentada.

Flasheo del ESP32 por USB y reset de operación:

Se verifica la existencia de conector USB Tipo-C (U4) con señales USB_D+ y USB_D− hacia el ESP32-P4. Esto habilita programación directa desde una computadora sin adaptador USB-UART adicional, siempre que el subsistema USB-C esté correctamente implementado. En el diseño actual se observan resistencias en CC1/CC2 (R67 y R68) con valor 4.7 kΩ; se recomienda ajustar a 5.1 kΩ (valor típico de Rd para dispositivo) o justificar técnicamente el valor usado.

Para operación y recuperación en campo, se verifica presencia de botones dedicados: RESET (SW1) y BOOT (SW2, BOOT_GPIO35). Se recomienda además disponer de pads de test para RESET y BOOT, y rotularlos.

Checklist de implementación:

- Bias RS485 configurable implementado y documentado.

- Protección ESD de baja C en fototransistor.

- RC antialias en ADC.

- RC y pull-ups en encoder y fines de carrera.

- TVS diferencial RS485 y/o CMC.

- Guardring y moat analógico.

- Stitching vias en perímetro y conectores.

- LEDs y test points completos.

Conclusiones.

El diseño del colimador móvil presenta una arquitectura adecuada y coherente con el ítem 64. Sin embargo, varias recomendaciones críticas de la versión 1 aún no se encuentran completamente implementadas. Su incorporación es necesaria para garantizar robustez EMC, confiabilidad en campo y cumplimiento técnico integral de las especificaciones del proyecto.

Observación principal:

El diseño del colimador móvil depende críticamente de una definición explícita del sistema de accionamiento y realimentación de posición del actuador actuador lineal. En particular, debe aclararse formalmente si el motor a pasos será accionado mediante un driver externo o integrado, así como el tipo y montaje del encoder que permitirá establecer el desplazamiento real del actuador. Sin esta definición, no es posible cerrar la evaluación de robustez EMC ni la funcionalidad del sistema.