RESPUESTA RECOMENDACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATISTA

Proyecto: Colimador móvil – Ítem 64

Proyecto: Sistema RSA – Colimadores

Ítem: 64 – Colimador móvil

Objeto: Respuesta técnica a Recomendación Técnica EM1 (Versión 2)

Fecha: 07/01/2026

## CONSIDERACIONES GENERALES

El contratista acusa recibo del documento “Recomendaciones Técnicas EMC – Colimador móvil – Versión 2” y agradece el análisis técnico efectuado sobre el diseño electrónico (esquemático y PCB) del colimador móvil.

Se deja constancia de que las recomendaciones emitidas no constituyen observaciones de incumplimiento funcional, ni invalidan el diseño del PCBA, sino que corresponden a criterios de refuerzo EMC, robustez industrial, mantenibilidad y documentación, tal como se indica expresamente en el propio documento.

La presente respuesta se emite considerando:

- el estado real del diseño implementado y fabricado;

- el alcance contractual del PCBA como parte del conjunto tarjeta–arnés–actuador–sensor–contenedor;

- y el hecho de que el cierre EMC integral solo puede realizarse a nivel de sistema, con hardware físico, cableado real y configuración final de campo.

## ARQUITECTURA GENERAL DEL DISEÑO

El diseño del colimador móvil presenta una arquitectura electrónica coherente con el ítem 64, basada en:

- microcontrolador ESP32-P4;

- comunicación industrial RS485 mediante transceptor SP3485;

- control lógico del actuador lineal (PUL, DIR, ENA);

- entradas para encoder óptico A/B y fines de carrera, con optoaislamiento;

- cadena analógica de alta resolución basada en OPA197 + ADC ADS1262;

- interfaz óptica PMT, compatible con el módulo Hamamatsu H10722, conforme a la documentación técnica del fabricante;

- alimentación nominal de 12 VDC;

- PCB de 4 capas, con planos dedicados de GND y VCC 5 V, lo que contribuye a la reducción de ruido, mejora de retornos de corriente y control EMC.

Esta arquitectura cumple con los requisitos funcionales y de conectividad del ítem 64, en lo aplicable al PCBA.

## RS485 – TERMINACIÓN Y POLARIZACIÓN DEL BUS

La comunicación RS485 se implementa mediante un transceptor industrial SP3485.

- La terminación de 120 Ω se encuentra implementada de forma conmutable mediante jumper, permitiendo configurar el equipo como nodo extremo o intermedio del bus.

- La polarización (bias) del bus RS485 se gestiona a nivel de sistema, en el nodo maestro o extremo del segmento, criterio habitual en arquitecturas RS485 industriales con topología definida, que evita sobrepolarización distribuida y mejora el comportamiento EMC del bus.

Este criterio será documentado formalmente en la descripción del sistema y de la topología RS485, sin requerir modificaciones al hardware ya fabricado.

Las recomendaciones relativas a la incorporación de TVS diferencial específico y/o CMC se consideran mejoras incrementales de robustez EMC, a evaluar en función del entorno real de instalación, longitudes de cable y resultados de pruebas con el prototipo físico.

## CADENA ANALÓGICA Y SENSOR ÓPTICO (PMT / FOTOTRANSISTOR)

El diseño integra una cadena analógica de alta resolución basada en OPA197 + ADS1262, con entradas dedicadas para sensores ópticos externos.

La tarjeta incorpora una interfaz PMT compatible con el módulo Hamamatsu H10722, conforme a la documentación técnica del fabricante, siendo dicha interfaz parte integral del diseño del PCBA.

Dado que el sensor óptico se conecta mediante cable, las recomendaciones relativas a:

- protección ESD de baja capacitancia en el conector;

- filtrado RC antialias;

- definición de zona analógica (AGND, guardring, moat);

se consideran acciones de cierre EMC a nivel de sistema, las cuales serán ajustadas y documentadas tras las pruebas con el prototipo físico, el cable real y la configuración final de instalación.

Estas recomendaciones no afectan la conformidad funcional del diseño actual.

## ACCIONAMIENTO DEL ACTUADOR LINEAL, DRIVER Y ENCODER

E l diseño electrónico del colimador móvil define explícitamente las señales de control del actuador lineal (PUL, DIR, ENA), así como las entradas para encoder A/B y fines de carrera, las cuales se encuentran eléctricamente cerradas y correctamente aisladas.

El driver de potencia del motor a pasos, el motor y el encoder se han definido intencionalmente como elementos externos al PCBA, por los siguientes motivos técnicos:

- reducción del ruido EMI sobre la cadena analógica de alta resolución;

- separación física entre electrónica de control y electrónica de potencia;

- posibilidad de utilizar drivers industriales certificados;

- mejora de la mantenibilidad y reemplazo en campo;

- flexibilidad para ajuste mecánico del sistema de posicionamiento.

Este enfoque constituye una decisión de arquitectura deliberada, coherente con prácticas industriales, y no representa una omisión del diseño.

La definición detallada del driver, motor y encoder utilizados durante las pruebas será formalizada en la documentación de integración electromecánica del sistema, permitiendo cerrar la evaluación EMC y funcional del conjunto completo.

## PROTECCIÓN EMC Y ESD

El diseño actual incorpora medidas EMC verificables en el esquemático, entre ellas:

- optoaislamiento en entradas de encoder y fines de carrera;

- diodos TVS en interfaces críticas;

- filtrado capacitivo distribuido;

- separación de dominios analógico, digital y de potencia;

- planos dedicados de GND y VCC en PCB de 4 capas.

Las recomendaciones adicionales (RC de limpieza post-opto, ESD low-C adicional, refuerzo de stitching vias y unión GND–chasis controlada) se consideran mejoras de robustez EMC, a implementar y validar según los resultados de pruebas con el sistema físico completo.

## INTERFAZ USB, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIBILIDAD

El diseño incorpora un conector USB Tipo-C, conectado directamente al ESP32-P4, permitiendo:

- programación inicial;

- flasheo de firmware;

- mantenimiento y diagnóstico.

Se confirma la presencia de botones dedicados de RESET y BOOT, lo que habilita un mecanismo claro, reproducible y seguro de programación.

La interfaz USB se considera un medio de servicio, no un canal operativo permanente.

La recomendación sobre el valor de las resistencias CC del USB-C será evaluada y documentada, sin afectar la funcionalidad actual del diseño.

## TEST POINTS, LEDS Y SERIGRAFÍA

El diseño incluye puntos de prueba funcionales para rieles de alimentación y señales internas críticas.

La ampliación de test points, la formalización de LEDs indicadores y la mejora de serigrafía se consideran mejoras de mantenibilidad, sin impacto en la funcionalidad ni en la conformidad técnica del PCBA actual.

Se deja constancia de que la serigrafía se encuentra implementada en la capa inferior (bottom) de la tarjeta, siendo visible en el modelo 3D del diseño.

## ESTADO DE PRUEBAS Y VALIDACIÓN

Se deja constancia de que las pruebas funcionales, ajustes y procesos de calibración del colimador móvil se encuentran actualmente en ejecución sobre el prototipo físico, en coordinación con el equipo técnico del proveedor, como parte de la etapa normal de validación previa a la integración final del sistema.

## CONCLUSIÓN

El El diseño electrónico del colimador móvil presenta una arquitectura adecuada, coherente y conforme al ítem 64, en lo aplicable al PCBA.

Las observaciones incluidas en las Recomendaciones Técnicas EMC – Versión 2 corresponden principalmente a:

- refuerzos de robustez EMC;

- definición documental del sistema completo;

- mejoras de mantenibilidad.

Dichas observaciones no constituyen incumplimientos funcionales, no requieren rediseño del hardware ya fabricado, y serán cerradas mediante la documentación de integración y la validación con hardware físico del sistema completo.