RESPUESTA TÉCNICA DEL CONTRATISTA

Módulo Piezómetro – Ítem 66 / Subítem 31

Proyecto: Sistema RSA – Red Sísmica del Austro
Módulo: Piezómetro
Objeto: Respuesta a Nota Técnica de Evaluación – KiCad v2
Fecha: [07/1/2026]

1. ANTECEDENTES

En atención a la Nota Técnica – Módulo Piezómetro – KiCad v2, de fecha 03/01/2026, emitida como respaldo técnico–contractual para la administración del contrato, el contratista presenta la presente respuesta técnica formal respecto a la versión 2 del diseño electrónico (esquemático y PCB) desarrollado en KiCad.

Se deja constancia de que el diseño correspondiente a la versión 2 ya ha sido fabricado físicamente, y que las tarjetas electrónicas se encuentran actualmente en fase de programación, pruebas funcionales y verificación de firmware, en coordinación con el equipo técnico del proveedor.

2. ALCANCE DE LA RESPUESTA

La presente respuesta técnica aborda:

- La arquitectura electrónica del módulo Piezómetro versión 2.

- La verificación técnica frente a las Recomendaciones Técnicas EMC v1 en lo aplicable al PCBA.

- El cruce técnico con las Especificaciones Técnicas Particulares asociadas a los ítems 66 y 31, aclarando el alcance real del submódulo electrónico.

- La respuesta detallada a las conclusiones de la Nota Técnica, considerando el estado real del hardware fabricado.

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL DISEÑO ELECTRÓNICO (KICAD V2)

3.1 Unidad de control y comunicaciones

El módulo Piezómetro se basa en un microcontrolador ESP32-P4, seleccionado por su capacidad de procesamiento, arquitectura multiperiférica y disponibilidad de interfaces industriales.

La comunicación externa se implementa mediante un transceptor RS485 SP3485, incluyendo:

- Control explícito de las señales DI, RO, DE y RE desde el microcontrolador.

- Terminación del bus mediante resistencia de 120 Ω seleccionable por jumper, permitiendo su uso como nodo extremo o intermedio.

- Inclusión de puntos de prueba para señales críticas del bus.

3.2 Cadena de medición y adquisición

La cadena de medición del Piezómetro está orientada a instrumentación de alta resolución y bajo ruido, e incorpora:

- ADC ADS1255IDBTG4, convertidor delta-sigma de 24 bits, con entradas diferenciales, interfaz SPI dedicada y señal DRDY para sincronización precisa de muestreo.

- Amplificador de instrumentación INA333, de bajo offset, bajo ruido y alta estabilidad térmica, adecuado para señales diferenciales de pequeña amplitud provenientes del sensor de presión.

- Referencia de voltaje ADR4525 (2.5 V), de alta precisión y bajo coeficiente térmico, utilizada como referencia estable para el ADC.

Esta arquitectura es coherente con aplicaciones de medición de presión de alta resolución y cumple con los criterios técnicos exigidos para el módulo Piezómetro.

3.3 Alimentación y dominios eléctricos

El diseño implementa una arquitectura de alimentación multietapa:

- Convertidor conmutado LTM8074 para la conversión primaria desde la entrada de alimentación.

- Reguladores LDO LT1764A, destinados a generar rieles de bajo ruido para la lógica digital y la cadena analógica.

- Separación explícita de dominios GND y AGND, con unión controlada mediante resistencia de 0 Ω, práctica habitual en sistemas de instrumentación para minimizar acoplamiento de ruido digital sobre señales analógicas.

3.4 Protección y robustez

En el esquemático v2 se evidencian las siguientes medidas de protección:

- Diodo TVS SMAJ15A en la entrada de alimentación (/Vin), para protección frente a transitorios.

- Diodos TVS bidireccionales (SMBJ6.0CA) en las líneas del bus RS485.

- Desacoplo distribuido en rieles de alimentación y filtrado local en dispositivos sensibles.

- Criterios de ruteo y desacoplo orientados a compatibilidad electromagnética.

4. RESPUESTA A LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO – RECOMENDACIONES EMC v1

4.1 Migración a PCB multicapa

La versión 2 del diseño corresponde a una arquitectura preparada para PCB multicapa, con separación de dominios y planos dedicados, lo cual representa una mejora respecto a la versión inicial.

4.2 Estrategia masa–jaula–PE

La referencia a chasis y puesta a tierra de protección (PE) corresponde al diseño del contenedor y del sistema de montaje, y no exclusivamente al PCBA.
El diseño electrónico contempla separación de dominios y unión controlada AGND–GND, siendo la estrategia masa–chasis un aspecto del sistema completo.

4.3 Protección de interfaces externas

El diseño incorpora protección frente a transitorios en:

- Entrada de alimentación.

- Bus RS485.

Las protecciones adicionales a nivel de conectores de campo se resuelven en el conjunto arnés–contenedor, conforme a prácticas industriales.

4.4 Protección ESD en USB de servicio

El puerto USB se utiliza como interfaz de servicio y mantenimiento, no como canal operativo permanente.
La protección EMC de panel asociada al USB forma parte del diseño del contenedor y del sistema de integración.

4.5 Puntos de prueba

El diseño incluye puntos de prueba para rieles de alimentación y señales críticas, los cuales permiten verificación eléctrica durante fabricación, programación y pruebas funcionales.

4.6 Señalización y diagnóstico

Se dispone de señalización visual mediante LEDs asociados a alimentación y operación, cuya función se verifica durante la fase de pruebas del firmware.

5. VERIFICACIÓN CONTRA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ÍTEMS 66 Y 31)

Del análisis técnico se concluye que:

- El núcleo funcional del Piezómetro (medición, control, comunicación y alimentación) se encuentra implementado y es coherente con los requisitos técnicos.

- Las observaciones señaladas en la Nota Técnica corresponden principalmente a:

  - aspectos de integración EMC del sistema completo, y

  - ausencia de evidencias de pruebas, las cuales se encuentran actualmente en ejecución sobre hardware físico.

6. LIMITACIONES DE LA REVISIÓN

Se coincide con lo indicado en la Nota Técnica respecto a que la revisión se basa exclusivamente en esquemático y PCB, sin considerar aún los resultados de:

- pruebas funcionales,

- validaciones con prototipo físico,

- integración completa con firmware y sistema.

7. CONCLUSIÓN TÉCNICA

La versión 2 del diseño del módulo Piezómetro presenta una arquitectura electrónica robusta, adecuada para medición de presión de alta resolución, y constituye una evolución técnica respecto a la versión inicial.

Las observaciones incluidas en la Nota Técnica:

- no evidencian incumplimientos funcionales del diseño,

- no invalidan el PCBA fabricado,

- y corresponden al proceso normal de verificación, integración y validación del sistema completo.

En consecuencia, el módulo Piezómetro se considera técnicamente conforme en su alcance, encontrándose actualmente en fase de programación y pruebas funcionales, previas a la validación integral del sistema RSA.