# Recomendaciones Técnicas EMC

Proyecto: Thermocouple Board v1
Fecha: 2025-10-17
Alcance: Revisión EMC de esquemático (thermocouple_new.kicad_sch) y PCB 4L (thermocouple_new.kicad_pcb).
Estado: Segunda pasada con aclaraciones del cliente.

## 1) Información inicial del diseño

Resumen funcional: Acondicionamiento y digitalización de termopar mediante INA de instrumentación (INA333), referencia de 2.5 V (ADR4525) y ADC 24 bits (ADS1255). Gestión de potencia con LTM8074 (buck primario), TLV62565 (3.3 V), cargador BQ24179 (riel SYS). Comunicación principal por RS485.
Aclaraciones del cliente:

- RS485: Debe tener terminación configurable por jumper (fin de bus).

- RTC y USB: No se montan (DNP).

- Cable del termopar: Largo (>10 m), no enchaquetado/propenso a ruido e inducciones.

- Alimentación: Batería plomo-ácido con control de carga en placa.

- Cadencia de medición: Cada ≤2 horas (permite filtrado agresivo y duty-cycling de ruido/consumo).

- Stack-up & impedancias: Se solicita mejor práctica propuesta por esta revisión.

Capas (propuesta final en §4.4): 4 capas con GND sólido en L2, distribución de potencias en L3 y señales en L1/L4.

## 2) Consideraciones generales EMC

- Mantener retornos cortos y contínuos, minimizando la inductancia de lazo.

- Separar dominios analógico (AGND) y digital (GND), uniéndolos en un único punto cerca del ADC/VREF con net-tie o perla (bead).

- En bordes de placa y entradas de cable, prever conexión a chasis mediante RC (1 MΩ // 1–4.7 nF, ≥2 kV) en un solo punto.

## 3) Observaciones principales (con severidad)

🔴 Alta

- Unión AGND–GND no controlada / ausente.
Acción: Net-tie dedicado al lado de ADR4525/ADS1255 o perla 600–1000 Ω @100 MHz; opcional R 0–10 Ω // C 100 nF.

- Protección/filtro de entrada del termopar insuficiente para cable largo.
Acción: Filtro π diferencial: R 100 Ω en serie por línea (TC+/TC−) + C 10–22 nF entre TC+-TC−; filtro común: C 1–4.7 nF de cada línea a AGND (C0G/NP0, baja fuga). Añadir ESD baja-C (diodo TVS dual ≤3 pF) a AGND antes del INA. Implementar guard-ring a AGND y mantener simetría.

- Referencia VREF_2V5 sensible a acoplos.
Acción: Topología en estrella hacia ADC; 10 µF + 100 nF pegados a ADR4525; R 10–22 Ω serie hacia pin VREF del ADC + C 1–4.7 µF cerca del ADC.

🟠 Media
4. Lazos de conmutación (LTM8074/TLV62565) próximos a analógico.
Acción: Compactar CIN/COUT a pines, minimizar área del lazo SW, vía-stitching a GND, rutas de potencia en capa adyacente a plano GND, mantener “no-fly zones” sobre área analógica.
5. RS485 sin detallado de terminación/bias/ESD.
Acción: Terminación 120 Ω con jumper de configuración; bias fail-safe (ej. 680–1 kΩ a VCC y a GND); TVS bidireccional específico RS485 (SM712 o similar) + choque modo común (CMC, Z_CM ≈ 90–120 Ω @100 MHz) si cables >3 m o entorno ruidoso. Mantener retorno sólido bajo el par y stubs <10 mm.

🟢 Baja
6. Cristal/osc.
Acción: Trazas cortas y simétricas, keepout de planos bajo resonador, anillo de GND, capacitores de carga a ≤3 mm.
7. Test points no sistemáticos.
Acción: TP en VREF_2V5, AGND, AVDD_5V0, DVDD_3V3, SYS, y SPI del ADC; TP en A/B RS485 y TC+/TC−.

## 4) Recomendaciones de diseño (acciones concretas)

### 4.1 Entrada de termopar (cable largo)

Objetivo: Maximizar inmunidad a CM/DM, proteger frente a ESD/EFT/surge inducidos en cables largos y minimizar error térmico.

- Jerarquía de protección en el conector (en orden desde el cable hacia el circuito):

  - Descarga a chasis: GDT 90–230 V o spark gap PCB desde TC+ y TC− a Chassis (clearance ≥2 mm) → desvía impulsos kV a la jaula metálica.

  - TVS baja-C a AGND: Diodo dual (≤3 pF) de TC+ y TC− hacia AGND, colocado a ≤5 mm del conector.

  - Ferritas en serie: Beads 0603/0805 (Z ≈ 600–1 kΩ @100 MHz) en cada línea para RF.

  - R serie: 100 Ω en TC+ y TC− (0402/0603). Para cable >10 m puede subirse a 150 Ω si el ruido lo exige.

  - Filtro π diferencial: Cdiff 10–22 nF C0G entre TC+–TC−.

  - Filtro modo común: Ccm 1–4.7 nF C0G/NP0 desde cada línea a AGND (emparejados, mismo valor y footprint).

- Colocación: Conector → (GDT/spark) → TVS → Ferritas → R serie → (Cdiff/Ccm) → INA333. Mantener simetría y guard-ring a AGND alrededor de las trazas hasta el INA.

- Isotermia y termo-EMF: Usar bloque isótérmico para unión a bornes y conectores idénticos en ambos polos; evitar metales disímiles y gradientes térmicos.

- Fuga y limpieza: C0G/NP0 preferente; evitar flux/residuos; añadir slots/keepout para elevar resistencia de fuga.

- Medición lenta ⇒ filtrado agresivo: Con mediciones cada ≤2 h, el f_c analógico puede ser 0.5–5 Hz (o menos). Sugerido: Cdiff 22 nF con Rserie 100–150 Ω (f_c ≈ 48–72 Hz con etapa INA), más promedio digital (N≫1) en el ADC. Activar oversampling/FIR en el micro.

- Referencias de bias (si el INA/ADC requiere): resistores de alta precisión y baja TC (≤25 ppm/°C).

- Cableado: Par trenzado; si es posible, añadir malla conectada a Chassis solo en el extremo de entrada a la placa (con C 1–4.7 nF a Chassis y 1 MΩ de descarga). Si no hay malla, reforzar CMC y GDT.

### 4.2 Tierras y referencias

- Mantener AGND como isla bajo INA333/ADC/VREF y unir a GND por net-tie junto a VREF/ADC.

- Stitching de vías a GND rodeando el perímetro del bloque analógico y entre planos L1–L2–L3–L4 para confinar campos.

### 4.3 Potencia y lazos de conmutación

- Medición sin conmutación: Programar la toma de datos con el cargador deshabilitado (gate FET o EN del cargador/BUCK) durante T_medir (p. ej., 1–5 s). La cadencia de 2 h permite esta ventana silenciosa.

- Filtros en rieles: LC o bead + C (p. ej., bead 120–220 Ω @100 MHz + 10 µF + 100 nF) en la rama que alimenta INA333/ADC/VREF (AGND). Colocar LDO silencioso para AVDD si es viable.

- Snubbers/soft-start: Ajustar snubber en SW y habilitar soft-start para limitar di/dt.

- Separación física: Mantener nodos SW/BOOT alejados del bloque analógico y de la entrada TC.

- Retorno: L2 GND continuo; evitar cortes bajo ADC/INA/VREF; stitching de vías alrededor del bloque analógico.

### 4.4 Stack-up e impedancias (propuesta “mejor práctica”)

Objetivo: Fabricación estándar FR-4, 1.6 mm ±10%, trazas controladas para RS485 y rutas analógicas bien referenciadas.

- L1 (Top, señales/analógico y componentes): Señales sensibles (TC, VREF, SPI del ADC) y rutas cortas. Mantener referencia inmediata en L2.

- L2 (Plano GND sólido): GND continuo, sin cortes bajo señales rápidas/críticas.

- L3 (Planos de potencia): Islas para AVDD_5V0, DVDD_3V3, 6V/SYS; cuellos estrechos para limitar corrientes de retorno cruzadas; colocar beads donde convenga desacoplar dominios.

- L4 (Bottom, señales + potencia lenta): Señales menos críticas, RS485 si ayuda al ruteo, y retornos locales.

Impedancias recomendadas:

- RS485 (diferencial): Objetivo 100–110 Ω diff en PCB; la terminación física será 120 Ω en el extremo (por jumper). Esta práctica funciona bien aun si el cable es de 120 Ω (twisted pair), minimizando desajustes sin complicar el apilado.

- Señales analógicas: Mantener cercanía a L2 y minimizar longitud; no requieren impedancia controlada, pero referencia sólida y simetría.

Guía de geometría típica (FR-4, 4L, 1.6 mm, L1↔L2 dieléctrico ~0.18–0.2 mm):
Microstrip 100 Ω diff ≈ (w ≈ 0.18–0.22 mm, s ≈ 0.18–0.22 mm) — Ajustar con tu fabricante. Incluir en el fab note la impedancia objetivo.

### 4.5 RS485 robusto y configurable

- Terminación: R-term 120 Ω con jumper 2×3 (o DIP) para Habilitar/Deshabilitar fin de bus. Serigrafía clara: TERM ON/OFF.

- Bias fail-safe: Rpull-up 680–1 kΩ a VCC en A (o B según transceptor) y Rpull-down 680–1 kΩ a GND en la otra línea, según recomendación del transceptor.

- Protección: TVS SM712 (o similar específicamente para RS485) pegado al conector; CMC (Z_CM 90–120 Ω@100 MHz) si cable >3–5 m o entorno ruidoso.

- Ruteo: Par diferencial corto y recto, stubs <10 mm, referencia continua en L2, vía-pares si cambias de capa.

- A chasis: Condensador 1 nF clase Y (o C0G ≥2 kV) de cada línea a Chassis en la entrada + 1 MΩ (red RC de descarga). Unión GND–Chassis en un punto cerca del conector.

- Aislamiento (opcional): Si esperas grandes diferencias de potencial de tierra, considerar transceptor aislado (p. ej., ADM2687E, ISO35) y DC-DC aislado.

### 4.6 USB y RTC (DNP)

- Eliminar/aislar rutas y planos relacionados; mantener pads de prueba si aportan diagnóstico.

- Retirar ESD/CMC de USB si no se puebla, o mantener footprint DNP por compatibilidad futura.

- Liberar área/keepouts bajo el conector USB si no existirá físicamente.

### 4.7 Desacoplos y pruebas

- Desacoplo por pin (100 nF) + granel (4.7–10 µF) para cada IC, a ≤3 mm del pin de alimentación.

- Test-points: Añadir TP en VREF_2V5, AGND, AVDD_5V0, DVDD_3V3, SYS, SPI ADC (SCLK/DIN/DOUT/CS), RS485_A/B, TC+/TC−.

- Etiquetas: Serigrafía “RSA” y leyendas de jumper (TERM/Bias) claras.

## 5) Implementación sugerida (checklist)

- Net-tie AGND–GND junto a ADR4525/ADS1255 o perla + RC.

- Cadena de protección en el conector TC: GDT/spark → TVS baja-C → Ferritas → R serie 100–150 Ω → Cdiff 10–22 nF → Ccm 1–4.7 nF → INA.

- Guard-ring a AGND y limpieza dieléctrica en zona TC.

- Ventana de medición sin conmutación: deshabilitar cargador/bucks durante la muestra; LDO/bead para AVDD.

- Compactar lazos de LTM8074/TLV62565 y evitar que SW sobrevuele analógico.

- RS485: 120 Ω con jumper, bias, SM712 y CMC; C a Chassis.

- USB/RTC DNP: retirar ruteo innecesario.

- TPs y serigrafía (TERM/Bias, puntos de diagnóstico).

- Fab notes: impedancias objetivo y stack-up.

## 6) Conclusiones

Con las aclaraciones recibidas, el foco EMC se centra en:

- Entrada del termopar (cable largo): añadir filtro π diferencial + común y ESD baja-C con colocación jerárquica antes del INA; guard-ring y simetría.

- Referencia y tierras: unión AGND–GND en punto único cercano al ADC/VREF; desacoplos y estrella bien definidas.

- RS485 configurable y robusto: terminación 120 Ω con jumper, bias, TVS y CMC; conexión controlada a Chassis.

- Lazos de potencia: compactación y segregación para reducir inyección al bloque analógico.

- USB/RTC DNP: simplificar para evitar antenas o acoplos innecesarios.

Estas acciones incrementan la inmunidad a ruido (CM/DM), controlan los retornos y reducen el acoplo desde potencia/ESD hacia el front-end del termopar, manteniendo la linealidad y el ruido de fondo del ADC.

## 7) Registro interno de revisión

- Fecha: 2025-10-17

- Revisor: Revisor EMC KiCad (ChatGPT)

- Tipo: 2ª pasada con aclaraciones

- Observación principal: robustez de entrada TC y RS485; unión AGND–GND; propuesta de stack-up/impedancias.